OMT 型智能电磁流量计详细技术参数

| ●公称通径系列 DN(mm) 管道式四氟衬里： 10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125 150,200,250,300,350,400.450,500,600 管道式橡胶衬里： 40 ， 50 ， 65 ， 80 ， 100 ， 125 ， 150 ， 200 ， 300 350 ， 400 ， 500 ， 600 ， 800 ， 1000 ， 1200 注：特殊规格可以定制 ● 流动方向 正，反，净流量， 量程比： 150 ： 1 重复性误差：测量值的± 0.1% ● 精度等级：管道式： 0.5 级， 1.0 级 ● 被测介质温度： 普通橡胶衬里： -20~+60 ℃ 高温橡胶衬里： -20~+90 ℃ 聚四氟乙烯衬里： -30~+100 ℃ 高温型乙烯衬里： -30~+180 ℃ ● 额定工作压力： 管道式： DN10 — DN65 ： ≤ 2.5Mpa, DN80 — DN150 ：≤ 1.6Mpa, DN200 — DN1200 ：≤ 1.0Mpa ● 流量测量范围： 流量测量范围对流速度范围是 0.3 — 15m/s | ● 电导率范围： 被测流体电导率≥ 5 μ s/cm 大多数以水为成份的介质，其导电率在 200-800 μ s/cm 范围内，均可选用电磁流 量； ● 输出电流及负载电阻： 4~20mA 全隔离负载电阻＜ 750 欧姆脉冲 频率 0-1KHZ 光电隔离 OCT 外接电源≤ 35V 导通时 集电极最大电流为 25mA ● 电极材料： 含钼不锈刚、钛（ Ti ）、钽（ Ta ）、哈氏合 金（ H ）、铂（ Pt ）或其他特殊电极材料 ● 防护等级： 潜水型： IP68 ，其他型 IP65 ● 供电电源： 85~265V ， 45~63HZ ● 直管段长度： 管道式：上游≥ 5DN ，下游≥ 2DN ● 连接方式： 流量计与配管之间均采用法兰连接，法兰 连接尺寸应符合 GB9119-88 的规定。 ● 防暴标志： mdllBT4 ● 环境温度： -25 ℃ ~+60 ℃ ● 相对温度： 5%~95% ● 消耗总功率：小于 20W |
| --- | --- |

主要技术参数

●公称通径系列 DN(mm)

管道式四氟衬里：

10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125

150,200,250,300,350,400.450,500,600

管道式橡胶衬里：

40 ， 50 ， 65 ， 80 ， 100 ， 125 ， 150 ， 200 ， 300

350 ， 400 ， 500 ， 600 ， 800 ， 1000 ， 1200

注：特殊规格可以定制

● 流动方向

正，反，净流量，

量程比： 150 ： 1

重复性误差：测量值的± 0.1%

● 精度等级：管道式： 0.5 级， 1.0 级

● 被测介质温度：

普通橡胶衬里： -20~+60 ℃

高温橡胶衬里： -20~+90 ℃

聚四氟乙烯衬里： -30~+100 ℃

高温型乙烯衬里： -30~+180 ℃

● 额定工作压力：

管道式： DN10 — DN65 ： ≤ 2.5Mpa,

DN80 — DN150 ：≤ 1.6Mpa,

DN200 — DN1200 ：≤ 1.0Mpa

● 流量测量范围：

流量测量范围对流速度范围是 0.3 —

15m/s

● 电导率范围：

被测流体电导率≥ 5 μ s/cm

大多数以水为成份的介质，其导电率在

200-800 μ s/cm 范围内，均可选用电磁流

量；

● 输出电流及负载电阻：

4~20mA 全隔离负载电阻＜ 750 欧姆脉冲

频率 0-1KHZ 光电隔离 OCT 外接电源≤

35V

导通时 集电极最大电流为 25mA

● 电极材料：

含钼不锈刚、钛（ Ti ）、钽（ Ta ）、哈氏合

金（ H ）、铂（ Pt ）或其他特殊电极材料

● 防护等级： 潜水型： IP68 ，其他型 IP65

● 供电电源：

85~265V ， 45~63HZ

● 直管段长度：

管道式：上游≥ 5DN ，下游≥ 2DN

● 连接方式：

流量计与配管之间均采用法兰连接，法兰

连接尺寸应符合 GB9119-88 的规定。

● 防暴标志： mdllBT4

● 环境温度： -25 ℃ ~+60 ℃

● 相对温度： 5%~95%

● 消耗总功率：小于 20W

常见介质电导率表

| 液体 | 电导率（μ s/cm ） | 液体 | 电导率（μ s/cm ） |
| --- | --- | --- | --- |
| 各种酸 | 10*10 4- 801 * 10 4 | 啤酒 | 600-800 |
| 碱液 | 8*10 4 -30*10 4 | 麦芽汁 | 500-1000 |
| 蒸馏水 | 0.01-5 | 牛奶 | 200-300 |
| 水及饮料 | 200-800 | 水果酱 | 400-1000 |

电极、接地环材料的选择

应根据被测的流体的腐蚀性来选择电极的材料，请查有关腐蚀手册，对于特殊流体应作试验

| 材料 | 耐腐蚀性能 |
| --- | --- |
| 含钼不锈钢 （ OCr18Ni12Mo2Ti ） | 硝酸、温室下＜ 5% 硫酸、沸腾的磷酸、蚁酸、碱溶液、在一定压力 下的亚硫酸、海水、醋酸 |
| 哈氏合金 C 哈氏合金 B (HC HB) | 耐氧化性酸、氧化性盐、耐海水、耐非氧化性酸、非氧化性盐、碱、 常温硫酸 |
| 钛 (Ti) | 海水、各种氯化物和次氯酸盐、氯化性酸（包括发烟硝酸）、有机酸、 碱 |
| 钽 (Ta) | 除氢氟酸、发烟硫酸、碱外的其余化学介质、包括沸点的盐酸。硝 酸和＜ 175oC 硫酸 |
| 铂 (Pt) | 各种酸、碱、盐不包括王水 |

衬里材料选择说明

应根据被测介质的腐蚀性、磨损性和温度来选择内衬材料

| 内衬材料 | 名称 | 符号 | 性能 | 最高工作 温度 | 适用液体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 橡胶 | 氯丁橡胶 |  | 耐磨性中等，耐一 般低浓度的酸碱 盐的腐蚀 | ＜ 80OC | 自来水、工业 用水、海水 |
|  | 聚胺脂橡胶 |  | 极好的耐磨性能， 耐酸碱性能较差 | ＜ 60OC | 纸浆、矿浆等 浆液 |
| 氟塑料 | 聚四氯乙烯 | F4 或 PTFE | 化学性能很稳定， 耐沸腾的盐酸、硫 酸、王水、浓碱的 腐蚀 | ＜ 180OC | 腐蚀性强的 酸碱盐液体 |
|  | 四氯乙烯和六氟丙烯译名：特氟隆 FEP | F46 或 FEP | 化学性能略逊于 F4 |  | 腐蚀性的酸 碱盐液体 |
| 塑料 | 四氯乙烯和 乙烯 | F4 或 ETFE | 化学性能略逊于 F4 |  | 腐蚀性的酸 碱盐液体 |
|  | 聚乙烯 | PO | 化学性能稳定 | ＜ 60OC | 污水 |
|  | 聚苯硫醚 | PPS |  | ＜ 150OC | 热水 |

最大流量和最小流量必须符合下表中的数

| 内径（ mm ） | 10 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qmin(m3/h) Qmin(m3/h) | 0.0283 4.24 | 0.0636 9.54 | 0.12 16.96 | 0.176 26.5 | 0.29 43.42 | 0.452 67.85 | 0.7 106.0 | 1.19 179.0 |
| 内径（ mm ） | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Qmin(m3/h) Qmin(m3/h) | 1.8 271.0 | 2.28 424.0 | 4.41 662.0 | 6.36 954.0 | 11.3 1690 | 17.6 2650 | 25.4 3810 | 34.6 5190 |
| 内径（ mm ） | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Qmin(m3/h) Qmin(m3/h) | 45.2 6780 | 57.2 8570 | 77.6 10600 | 85.8 12800 | 101.0 15200 | 138.0 20700 | 180.0 27100 | 229.0 34300 |
| 内径（ mm ） | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Qmin(m3/h) Qmin(m3/h) | 282.0 42400 | 342.0 51300 | 407.0 61000 | 554.1 83121 | 732.7 108566 | 916.0 137404 | 1131.0 169635 | 1368.4 205258 |

流量计的外型尺寸

| DN | a | D | Do | n*A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 230 | 90 | 60 | 4*14 |
| 15 | 230 | 95 | 65 | 4*14 |
| 20 | 230 | 105 | 75 | 4*14 |
| 25 | 230 | 115 | 85 | 4*14 |
| 32 | 230 | 140 | 100 | 4*18 |
| 40 | 230 | 150 | 110 | 4*18 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 4*18 |
| 65 | 230 | 185 | 145 | 4*18 |
| 80 | 230 | 200 | 160 | 8*18 |
| 100 | 230 | 220 | 180 | 8*18 |
| 125 | 280 | 250 | 210 | 8*18 |
| 150 | 280 | 285 | 240 | 8*22 |
| 200 | 310 | 340 | 295 | 8*22 |
| 250 | 360 | 395 | 350 | 12*22 |
| 300 | 460 | 445 | 400 | 12*22 |
| 350 | 460 | 505 | 460 | 16*22 |
| 400 | 460 | 565 | 515 | 16*26 |
| 450 | 460 | 615 | 565 | 20*26 |
| 500 | 600 | 670 | 620 | 20*26 |
| 600 | 600 | 780 | 725 | 20*30 |
| 700 | 700 | 895 | 840 | 24*30 |
| 800 | 800 | 1015 | 950 | 24*33 |
| 900 | 900 | 1115 | 1050 | 28*33 |
| 1000 | 1000 | 1230 | 1160 | 28*36 |
| 1200 | 1200 | 1405 | 1340 | 32*33 |
| 1400 | 1400 | 1630 | 1560 | 36*36 |
| 1600 | 1600 | 1830 | 1760 | 40*36 |
| 1800 | 1800 | 2045 | 1970 | 44*39 |
| 2000 | 2000 | 2265 | 2180 | 48*42 |
| 2200 | 2200 | 2405 | 2315 | 52*45 |